Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет  обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Калибратор за газови сензори“

Обособена позиция №2: „Доставка на Калибратор за относителна влажност“

Обособена позиция №3: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“

Обособена позиция №4: „Доставка на Калибратор за инфрачервени термометри“

Обособена позиция №5: „Доставка на Лабораторен термостат“

Обособена позиция №6: „Доставка на Инфрачервена термокамера“

Обособена позиция №7: „Доставка на Функционален генератор 25MHz“

Обособена позиция №8: „Доставка на Захранващи източници“

Обособена позиция №9: „Доставка на Оборудване за зол-гел технология“

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка по обособени позиции № 1 и №2 включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата.

- Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.

- Гаранционно обслужване

Изпълнението на обществената поръчка по обособени позиции от № 3 до № 9 включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Гаранционно обслужване

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител по всяка обособена позиция, на който да се възложи доставката, включената в предмета на позицията  апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката, вкл. инсталиране и обучение за работа,  не може да бъде по-дълъг от:

  - за обособена позиция №1 –  90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №2 –  90  календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №3 –  60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №4 –  60  календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №5 – 60  календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №6 –  60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №7 –  60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №8 –  60  календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

  - за обособена позиция №9 –  120  календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

Гаранционен срок на доставената апаратура по обособени позиции от №3 до №8  - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

Гаранционен срок на доставената апаратура по обособени позиции №1, №2 и №9  - не по-кратък от 12 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №1 „Доставка на Калибратор за газови сензори“ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Калибратор за газови сензори | възможност за генериране на концентрации на SO2, NOx, CO, CO2, O2, N2O и други газове и на летливи органични и неорганични съединения; минимален диапазон на концентрациите: от 0,1 до 2000 mg/m3; максимален дебит на газ-носител: ≥ 10 l/min; минимален дебит на газа: ≤ 3 l/min; максимална температура на газова смес: до 200 °C; софтуер за дистанционно управлението на калибратора; стандартен интерфейс за свързване с компютър. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №2 „Доставка на Калибратор за относителна влажност“ |
| 1. | Калибратор за относителна влажност | минимален диапазон на генерираната относителна влажност: от 5 до 95% RH; стабилност на влажността: ≤ ±0,1%; минимален диапазон на температурата: от 0 до 60°С; стабилност на температурата: ≤ ±0,01%; обем на камерата: мин. 2 литра; сравнителен хигрометър: точност ±2% RH; едновременно калибриране: до 5 хигрометъра; вграден компютър за управление на калибратора; софтуер за събиране на данни; |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №3 „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“ |
| 1. | Калибратор за термодвойки и RTD сензори | възможност за калибриране на следните типове термодвойки: J , K, T, E, R, S, B, L, U, N, XK и BP; възможност за калибриране на следните типове RTD сензори: NI-120, PT-100, PT-200, PT-500, PT-1000; точност на измерване за термодвойки: ≤ 2°C; точност на измерване за RTD сензори: ≤ 0,4°C; стандартен интерфейс за свързване с компютър. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №4 „Доставка на Калибратор за инфрачервени термометри“ |
| 1. | Калибратор за инфрачервени термометри | минимален температурен диапазон: от 35°C до 500°C; минимална точност: ≤ ± 2°C. време за нагряване: ≤ 20 min от 35°C до 500°C; време за охлаждане: ≤ 100 min от 500°C до 35°C; стандартен компютърен интерфейс |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №5 „Доставка на лабораторен термостат“ |
| 1 | Лабораторен термостат | минимален температурен диапазон: от 25 до 200°С; температурна стабилност: ≤ ± 0.02 °C; обем: до 10 литра; |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №6 „Доставка на инфрачервена термокамера“ |
| 1 | Инфрачервена термокамера - 1 бр. | минимална резолюция: 160х120 пиксела; температурен диапазон: ≥ 500°C; температурна чувствителност: ≤ 0,08°C при 30°C; максимална точност: ≤ ± 2%; пространствена резолюция: мин. 2 mrad; стандартен интерфейс за свързване с компютър. софтуер за документация и анализ. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №7 „Доставка на Функционален генератор 25MHz“ |
| 1 | Функционален генератор 25MHz | минимален честотен диапазон: от 1(Hz до 25 MHz; брой на изходните канали: мин. 2; Диапазон на амплитудата на изходния сигнал: мин. от 0,1mV до 10V. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №8 „Доставка на захранващи източници“ |
|  | Захранващи източници – 2 бр. | брой изходни канали: минимум 2; изходно напрежение: от 0 до мин. 32 V; изходен ток: от 0 до мин. 3 A; минимална резолюция: ≤ 10mV/10mA; точност: ≤ 0,5%; |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №9 „Доставка на оборудване на зол-гел технология“ |
|  | оборудване на зол-гел технология | отделно обособени камера за сушене и контейнер за разтвора; регулиране на температурата в камерата - ≥ 150°C; минимален диапазон на скоростта: от 0,0005 mm/s до 30 mm/s; възможност за задаване на профил на скоростта на потапяне; обем на контейнера за разтвор: ≥ 200 ml; максимални размери на подложката за нанасяне на слоя: до 110x130x4 mm; компютърно управление на процеса (наличие на софтуер за компютърно управление); стандартен интерфейс за свързване с компютър. |

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.